空气压力波技术参数

1、治疗时间：1min--99min，可调节；

2、压力范围：40--200mmHg,可调节；

3、压力保持时间：1s--6s，可调节；

4、循环间隔时间：1s--20s，可调节

※5、显示方式：4.3寸彩色全触摸屏显示、中/英文菜单操作;

※6、治疗模式:预防深静脉血栓模式/水肿模式/动脉模式8种标准治疗模式，可任意组合30种以上治疗模式；

7、连接套筒：可同时连接2个4腔套筒，同时治疗2个肢体；

8、梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流；

9、充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快；

10、具有单腔工作模式：各腔压力可单独调节；

11、报警功能：实时压力监测，漏气自动报警并停止工作自动泄压，断电自动泄压保护；

12、配置医用小推车，静音脚轮，移动方便；

13、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

14、连续加压：有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平，传感器实时测定套筒真实压力，防电磁波干扰；

15、套筒内胆：为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗；

16、主机尺寸：≥270mm*240mm*150mm，手提式设计；

17、配小推车。