脉动真空灭菌器技术参数要求

1. 设备型式：卧式、双开门互锁结构

2. 执行标准：GB 8599、ISO/EN 285、WS310 系列标准

3. 腔体材质：316L 不锈钢，内壁镜面抛光

4. 有效容积：≥ 1200L （容器容积1.2M³，容器内径680×1180mm，容器高1500mm。）

5. 控制方式：全自动控制操作

6. 脉动方式：预真空 + 脉动真空，真空度≤-90kPa

7. 灭菌温度：121-134℃可编程

8. 性能要求：温度精度 ±1℃，温度均匀性≤2℃

9. 程序配置：器械程序、织物程序、橡胶程序、BD 测试程序、泄漏测试程序、PCD 测试程序、干燥程序、预热程序、快速灭菌程序、植入物专用程序

10. 安全装置：超温、超压、过流、门未关紧、缺水、漏电多重保护

11. 追溯功能：具备数据记录、打印、以太网接口，可对接医院 CSSD 追溯系统

12. 干燥方式：强力真空干燥，干燥效果符合行业标准

13. 设计寿命≥10年，设备质保≥5年

