检验科纯水机参数

1.每小时出水量1000升的双极水处理系统

2.电导率<0.1μS/ cm,电阻率≥18.2MΩ· cm,满足或优于15189评审要求中对实验室用水的要求

3.设备具备原水 →预处理 → 单级/双级反渗透(RO)纯水 → 双级R0 +EDI +紫外灯(UV)+超纯水(终端用水)等功能

4.具备EDI 功能

5.具备紫外线杀菌功能

6.压力满足高低压且具备分级增压功能

7.具备水满自停功能

8.配置阻垢剂投加装置

9.超纯水水箱容积为1000L

10.保修期内维修时效：维修不涉及零配件更换，工程师在12小时内到场并修复设备；涉及零配件更换，在24小时内修复完毕，超过以上时间不能完成的(不可抗力因素除外)，每超过 12小时需向院方支付违约金(合同总金额的3%)进行赔偿，以此类推

11.乙方承诺由设备生产厂家负责向甲方提供的整机免费售后保修期为5 年(包括但不限于滤芯、树脂、石英砂、反渗透膜、离子交换树脂再生剂等)，提供厂家质保承诺函，承诺函需盖厂家公章，保修期内每年提供两次设备巡检

12.在保修期内维修或更换的部件(包括但不限于零配件、部件、设备缺陷部分)必须为原厂全新部件且能够保障整机性能完好，保修期内乙方不收取任何费用。如设备需返回厂家维修，修复或更换后重新计算保修期。

13.乙方免费向院方提供一年阻垢剂的使用量，并负责把院方目前在用的水处理机移动到检验科大厅，并安装到位保障水处理机能正常使用，待新设备安装到位，把旧水处理拆除运送到院方指定位置放置（以上费用由乙方承担）。