驻马店市第二人民医院

动态心电血压记录仪购置参数需求

| 序号 | 参数名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器名称 | 动态心电血压记录仪 |
| 2 | 功能 | 可进行动态心电的记录和分析。动态血压部分用于24小时内设定的不同时间段里在静止情况下测量成人的收缩压、舒张压和脉率。 |
| 3 | 主要技术参数 | 1、记录盒具有同步采集12导动态心电图、血压二种同步采集功能 2、内置LCD显示屏，可预览心电、血压监测数据 3、内置可充电锂电池供电，满足数据传输需求 4、能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件 5、心电采集支持十二导心电数据采集，配有10根导联线同步12导联 6、采样精度≥24位 7、输入阻抗：≥30MΩ 8、耐极化电压：±500mV 9、系统噪声：≤15μV 10、共模抑制比：＞90dB 11、频率响应：0.05Hz-100Hz 12、支持起搏脉冲显示能力 13、血压测量方法：示波法 14、收缩压:60mmHg-280mmHg;舒张压: 40mmHg-160mmHg,标准偏差:8mmHg;平均误差±5mmHg 15、支持展示单个患者的历史波形（波形回顾）、已采集波形的ST段趋势、心率趋势、监测血压、历史事件处理记录、历史电话沟通记录、微信短信记录等； 16、软件具有自动分析功能；自动分析功能自动识别心搏类型包括正常（N）、房早（S）、室早（V）、房颤（Af）、起搏（P）和伪差（X）；用户可以手动标记和修改心搏； 17、动态心电支持模板分析，并可按照提前量、代偿间隙、QRS面积、宽度等方式排序； 18、组合散点图，通过每个心搏的特征选择相应的心搏参数（心搏可选提前量、R波和S波幅度、间期、代偿间期、QRS面积、宽度等方式作为X、Y轴坐标），形成不同的吸引子，快速区分形态不一样的心搏； 19、具备LORENZ散点图和差值散点图分析； 20、具有全导联起搏检测功能；起搏器分析模块可用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉； 21、提供并行分规测量工具；提供放大镜工具； 22、支持心律失常AI分析，自动分析心电图数据识别并标记心搏； 23、支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博； 24、支持快速筛查房颤和自动分析房颤功能，根据不同房颤识别强度识别阵发性房颤的功能，快速批量编辑阵发性房颤； 25、设备注册使用年限≥10年。 26、可免费链接医院His系统集成平台对接。 27、设备提供原厂质保≥3年。 28、出厂日期不得早于中标日期半年内。 |
| 4 | 配置要求 | 动态心电血压二合一使用。 |

备注：标“▲”为核心参数。

专家签名：

日期：