真菌荧光显微镜技术要求

一、设备用途
正置生物荧光显微镜，明场+真菌专用紫外荧光双模式一键切换；用于皮肤真菌、孢子、菌丝、马拉色菌、念珠菌、甲癣、头癣快速镜检，临床病原筛查、病理显微诊断的Ⅱ类医疗器械，具备NMPA注册证。
二、光学系统（无限远校正）
1.光学系统：无限远色差独立校正光学系统，齐焦稳定、无像差
2.目镜：WF10×/20FN 高眼点广角目镜，屈光度可调、带视度补偿
[bookmark: _GoBack]3.镜筒：30°倾斜三目镜筒，瞳距48–75mm可调；50:50分光，双目观察+摄像同步
4.标配平场消色差物镜（齐焦）
• 4× NA0.13 WD≥21.5mm
• 10× NA0.25 WD≥7.5mm
• 40× NA0.65 WD≥0.65mm
• 100×油浸 NA1.25 WD≥0.18mm
5.聚光镜：内置可调孔径光阑
6.载物台：同轴低位手轮、带限位锁定
7.调焦：粗调行程≥15mm，粗调扭矩可调；微调精度≤1μm，带对焦限位保护
三、真菌专用LED落射荧光系统
1.光源：长寿命冷LED紫外荧光光源，无汞、无臭氧、低热；寿命≥60000h
2.真菌专用DAPI紫外激发模块（标配），提供三种激发滤光片。
• 激发波长：340–390nm（365nm主峰）
• 分光镜：405nm
• 截止发射：≥415nm LP
3.可选蓝/绿荧光通道，适配多染色真菌检测
4.光强无级连续可调；明暗场一键切换，无需拆装配件
5.荧光背景纯净、杂光极低，真菌菌丝/孢子高亮清晰、对比度优异
四、透射明场照明
1.白光LED冷光源，寿命≥20000h，亮度可调
2.自动亮度匹配物镜倍率，长时间连续稳定工作
五、数码成像图文系统
1.摄像头：医用彩色CMOS，像素315万至830万之间，传感器多为1/2"CMOS，支持逐行扫描，接口多为USB3.0高速接口。
2.分辨率≥2592×1944，帧率≥30fps，实时无拖影
3.功能：支持实时动态预览、一键白平衡、区域白平衡、静态/动态图像采集、病灶标注、实时测量分析、比例尺自动生成及图文报告打印功能。
4.病例管理：患者建档、病程前后对比、一键PDF/Word诊断报告、打印存档
5.支持连接办公电脑，支持医院LIS/PACS系统对接
六、电气与安全环境
电源：AC220V±10%，50Hz
七、其他要求
1.交货时间合同签定后5个工作日内。
2.交货地点：汝南县中医院指定地点。
3.供方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、维修手册、原厂保修卡等资料交付给需方；供方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
4.如货物经供需双方验收不能达到合同约定的技术要求或质量标准，需方有权退换货，并视作供方不能交付货物而须支付违约赔偿金给需方，需方还可依法追究供方的违约责任。
5.对不符合要求、质量出现差异或效期临界的产品，需方有权拒绝接收，供方应承诺无条件更换全新产品，并承担相应违约责任，由此造成的一切损失由供方承担。
6.整机质保期为≥1年，质保期内提供免费维修及更换零部件服务，维修响应时间≤24小时。
7.供方需保证提供的设备（含软件）不侵犯第三方知识产权，若发生纠纷，由供方承担全部责任及费用。
8.本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。
9.中标人负责与HIS对接接口等相关费用（如需）。
10.企业为中标设备安装提供“一站式”免费服务，保证设备达到采购方最终使用条件。
11.提供第三方检测报告、光学校准资料，满足院内设备入库、计量核查要求。

