电子商城竞价项目采购需求确认书
一、资质要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并持有有效的营业执照。
2.法定代表人参加的，提供法定代表人身份证复印件，非法定代表人参加还需提供法定代表人授权委托书,被授权人身份证复印件及法定代表人身份证复印件。
3.供应商为制造商，所投产品为第一类医疗器械须提供有效的《医疗器械生产备案凭证》，所投产品为第二、三类医疗器械须提供有效的《医疗器械生产许可证》；供应商为经销商或代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，所投产品为第二类、第三类医疗器械，则须提供有效的《医疗器械注册证》。（如投标产品不属于医疗器械管理范围的可不提供），如所报产品为进口产品，需提供生产厂家针对本项目的唯一授权委托书。
    4.参选人不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）相关查询页）
5.本次项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。提供查询记录
二、项目具体技术要求
1.设备技术参数要求
（1）基础核心参数：有效容积220L；适配电压/频率为220V/50Hz，输入功率340W；箱内控温范围2 - 8℃，满足疫苗、药品等存储需求。
（2）控温及显示参数：微电脑控制，温湿度显示精度达0.1℃、0.1%RH，温度调节精度为0.1℃，支持温湿度数字实时显示（仅显示湿度不控湿）。
（3）尺寸与重量参数：外部尺寸（宽×深×高）600×600×1516mm；内部尺寸（宽×深×高）508×500×962mm；净重65.5kg，毛重70kg。
（4）其他关键参数：采用名牌压缩机、进口风机及碳氢高效制冷剂；配备蒸发器定时自动化霜功能，冷凝水可自动蒸发；玻璃门带电极式加热防凝露设计，标配机械锁和箱内LED灯，还设有过流保护器；支持高低温、传感器故障、断电报警，报警方式为蜂鸣+灯光报警。
三、商务要求
1.付款条件、时间及比例：经安装调试完毕并验收合格入库后首付 50%；一年后付总款20%；两年后付总款的20%；三年后付剩余的10%。
2.质保服务：（1）质保期为验收合格入库后三年（整机、零配件、设备自身耗材及工时费），终身维护，质保时间按甲方验收合格入库之日起计算。乙方在在质保期内应确保开机率98%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。（2）质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方通知后两小时内响应，十二小时内到达现场完成维修或更换，并承担修理更换的所有费用；同时，相应延长修补或更换件的质量保证期。如标的物经乙方 两 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。标的物到达甲方指定现场后因甲方保管不当造成的数量短缺或质量损害，乙方负责补齐或修复，费用由甲方负担。（3）如果制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行终身免费升级服务。（4）乙方应派专业技术员在项目现场对甲方科室操作使用人员、设备维修人员进行培训、指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训时间。（5）所有设备按照医院实际要求免费开放端口，须承担与医院院内信息系统的对接费用（如有），并提供相应接口文档及技术支持。终身免费进行软件升级（如有）。
3.其他要求：要求设备为最新出厂设备，出厂日期不得早于招标日期6个月。
[bookmark: _GoBack]参与竞价需要提供以下资料：
1.营业执照；
2.法人身份证复印件/法定代表人授权委托书及法人与被授权人身份证复印件；
3.根据医疗器械I/II/III类，提供《医疗器械生产备案凭证》/《医疗器械生产许可证》/《医疗器械经营许可证》/《医疗器械经营备案凭证》/《医疗器械注册证》、如所报产品为进口产品，需提供生产厂家针对本项目的唯一授权委托书；
4.提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）相关查询页；
5.所报产品配置清单、产品规格、技术参数、产品使用年限、设备出厂日期等；
6.售后服务承诺书（参考商务要求）。
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